Приложение 2 к Тендерной документации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование товара, краткая характеристика** | **Единица измерения** | **Количество** | **Технические и качественные характеристики** |
| 1 | Миксер для донорской крови | штука | 4 | **Область назначения:** используется для сбора, взвешивания и перемешивания крови в мобильных и стационарных условиях.  **Функциональные характеристики:**  **-** применяется в медицинских учреждениях, где производится забор цельной крови.  **Технические характеристики:**  - габаритные размеры ШхВхГ: не более 340х190х335 мм;  - масса: не более 6 кг;  - количество: 4 шт.  **Качественные характеристики:**  **-** товар должен быть новым, не иметь дефектов, с заводским номером;  - гарантия не менее 12 месяцев;  - стандарт не предусмотрен.  **Эксплуатационные характеристики:**  - рабочее напряжение: не более 220 В,50 Гц;  - частота колебаний чаши в процессе перемешивания: не 14 колебаний в минуту;  - дискретность задания массы крови: не более 10 гр;  - максимальная масса дозы крови: не более 1000 гр;  - минимальная масса дозы крови: не более 10 гр;  - программируемое задание массы забираемой дозы крови: наличие;  - автоматическое пережатие трубки по достижении заданной персоналом массы дозы крови: наличие;  - световая и звуковая сигнализация о завершении процедуры забора крови и об отклонениях от заданного режима в случаях аварийных ситуаций: наличие;  - автоматический учет веса тары: наличие;  - просмотр причин аварий, и калибровка с панели управления: наличие;  - режим весы, для измерения веса: наличие;  - режим миксер, для постоянного перемешивания: наличие;  - калибровка автоматическая: наличие;  - комплект поставки:  - миксер донорской крови: в количестве 1 шт;  - руководство по эксплуатации: в количестве 1 шт;  - шнур электропитания сетевой: в количестве 1 шт;  - груз 500 гр: в количестве 2 шт.    **Требования к документации:**  Потенциальный Поставщик должен предоставить:  - в случае, если товар относится к средствам измерения, сертификат, подтверждающий внесение в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан, выданный уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии, и сертификат о поверке;  - инструкции (руководства) по эксплуатации на государственном и русском языках;  - инструктаж, обучение медицинского и технического персонала на рабочем месте c предоставлением акта обучения.  Доставку к рабочему месту, разгрузку товара, распаковку, установку, наладку и запуск, проверку характеристик на соответствие технической спецификации, обучение персонала осуществляет Поставщик. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_