## Лист1
Приложение к Объявлению
Хабарландыруға қосымша
№ | Наименование изделий медицинского назначения/Медициналық мақсаттағы бұйымдардың атауы | Единица измерения/Өлшем бірлігі | Количество/Саны | Цена, тенге/Бағасы, теңге | Сумма, тенге/Сомасы, теңге | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)/Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2020) | Срок поставки товара/Тауарды жеткізу мерзімі | Место поставки товара/Тауарды жеткізу орны | Размер авансового платежа, %/Аванстық төлем мөлшері, %
1 | Тест-система "Фибриноген по Клауссу (только тромбиновый реагент)" 10*2,0мл/ Область назначения: для количественного определения фибриногена по Клауссу в вирусинактивированной плазме и криопреципитате. Требования к функциональности: для работы на коагулометре. Требования к техническим характеристикам: тромбиновый реагент -100 единиц бычьего тромбина со стабилизаторами. Требования к комплектации: тромбиновый реагент 10 флаконов х2,0мл Требования к эксплуатационным характеристикам: температура хранения и транспортировки от +2 до+8 С. Качественные характеристики: определение количества фибриногена | упаковка/қаптама | 2 | 47890 | 95780 | DDP пункт назначения/DDP баратын жер | август -2 упаковки | г. Астана, р-н Нура, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10/Астана қ., "Нұра" ауданы, Керей, Жәнібек хандары көш., 10 үй | 0
2 | Тестовый реагент "Буфер Оуренса" 10*25,0мл /Область назначения: для количественного определения фибриногена по Клауссу в вирусинактивированной плазме и криопреципитате. Требования к функциональности: для работы на коагулометре. Требования к техническим характеристикам: буфер Оуренса - раствор натрия хлорида и натрия азида в качестве стабилизатора. Требования к комплектации: буфер Оуренса 10 флаконов х25,0мл. Требования к эксплуатационным характеристикам: температура хранения и транспортировки от +2 до+8 С. Качественные характеристики: для разведения исследуемого образца | упаковка/қаптама | 2 | 29870 | 59740 | DDP пункт назначения/DDP баратын жер | август -2 упаковки | г. Астана, р-н Нура, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10/Астана қ., "Нұра" ауданы, Керей, Жәнібек хандары көш., 10 үй | 0
3 | АПТВ (Активированное порциальное тромбопластиновое время) Л-Минус (кремниевый активатор) /Область назначения: для количественного определения 8 фактора в плазме, криопреципитате. Требования к функциональности: для работы на коагулометре. Требования к техническим характеристикам:) Набор состоит из двух жидких компонентов: тонкодисперсной суспензии смеси алюминиевой и магниевой соли кремниевой кислоты с фосфолипидами и 0,025М раствора кальция хлорида. Требования к комплектации: АЧТВ (кремниевый активатор L минус) 5 флаконов по 10,0 мл; хлорид кальция 5 флаконов по 10,0 мл. Требования к эксплуатационным характеристикам: температура хранения и транспортировки от +2 до+8 С. Качественные характеристики: определение количества фактора 8 | упаковка/қаптама | 3 | 32500 | 97500 | DDP пункт назначения/DDP баратын жер | август - 3 упак | г. Астана, р-н Нура, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10/Астана қ., "Нұра" ауданы, Керей, Жәнібек хандары көш., 10 үй | 0
4 | Калибровочная плазма/Область назначения: для калибровки тестов для определения 8 фактора, фибриногена в плазме, криопреципитате. Требования к функциональности: для работы на коагулометре. Требования к техническим характеристикам: светло- желтый сухой плотный лиофилизат. Требования к комплектации: 10 флаконов по 1,0 мл. Требования к эксплуатационным характеристикам: температура хранения и транспортировки от +2 до+8 С. Качественные характеристики: калибровка анализатора | набор/жиынтық | 1 | 44800 | 44800 | DDP пункт назначения/DDP баратын жер | август – 1 | г. Астана, р-н Нура, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10/Астана қ., "Нұра" ауданы, Керей, Жәнібек хандары көш., 10 үй | 0
5 | Нормальная контрольная плазма/Область назначения: для контроля качества специальных тестов (8 фактор, фибриноген в плазме, криопреципитате). Требования к функциональности: для работы на коагулометре. Требования к техническим характеристикам: буферизированная, лиофилизированная плазма для специальных тестов, норма. Требования к комплектации:10 флаконов по 1,0 мл Требования к эксплуатационным характеристикам: температура хранения и транспортировки от +2 до+8 С. Качественные характеристики: контроль работы анализатора | упаковка/қаптама | 2 | 46580 | 93160 | DDP пункт назначения/DDP баратын жер | август -2 упак | г. Астана, р-н Нура, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10/Астана қ., "Нұра" ауданы, Керей, Жәнібек хандары көш., 10 үй | 0
6 | Патология контрольная плазма/Область назначения: для контроля качества специальных тестов (8 фактор, фибриноген в плазме, криопреципитате). Требования к функциональности: для работы на коагулометре. Требования к техническим характеристикам: буферизированная, лиофилизированная плазма для специальных тестов, патология. Требования к комплектации:10 флаконов по 1,0 мл. Требования к эксплуатационным характеристикам: температура хранения и транспортировки от +2 до+8 С. Качественные характеристики: контроль работы анализатора | упаковка/қаптама | 2 | 56580 | 113160 | DDP пункт назначения/DDP баратын жер | август -2 упак | г. Астана, р-н Нура, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10/Астана қ., "Нұра" ауданы, Керей, Жәнібек хандары көш., 10 үй | 0
7 | Реактив Фактор VIII дефицитная плазма 10*1 мл/патоплазма/Область назначения: для количественного определения 8 фактора в плазме, криопреципитате. Требования к функциональности для работы на коагулометре. Требования к техническим характеристикам: лиофилизированная плазма человеческой крови, содержащая менее 1% остаточной активности фактора 8. Требования к комплектации: 10 флаконов по 1,0 мл Требования к эксплуатационным характеристикам: температура хранения и транспортировки от +2 до+8 С. Качественные характеристики: определение фактора 8 | набор/жиынтық | 1 | 117276 | 117276 | DDP пункт назначения/DDP баратын жер | август - 1 | г. Астана, р-н Нура, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10/Астана қ., "Нұра" ауданы, Керей, Жәнібек хандары көш., 10 үй | 0
8 | Готовый к использованию бесцветный очищающий раствор для проточных цитометров BD FACS./Область назначения: цитометрические исследования. Требования к функциональности: для цитометрических исследований крови в службе крови на аппарате BD FACS Lyric. Требования к техническим характеристикам: Готовый к использованию бесцветный очищающий раствор для проточных цитометров BD FACSLyric. Для диагностики in vitro. Требования к комплектации: Поставляется в пластиковый контейнерах объемом 5 л. Требования к эксплуатационным характеристикам: температура хранения и транспортировки от +2 до+30 С. Качественные характеристики: содержит гипохлорит натрия | упаковка/қаптама | 2 | 47354 | 94708 | DDP пункт назначения/DDP баратын жер | апрель -2упак | г. Астана, р-н Нура, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10/Астана қ., "Нұра" ауданы, Керей, Жәнібек хандары көш., 10 үй | 0
9 | Раствор для пробоподготовки для проточного цитофлуориметра BD Facs Calibur/ BD FACSCanto II, 5л/Область назначения: раствор для разбавления клеточной суспензии при пробоподготовке. Требования к функциональности: для работы на аппарате BD FACSLyric. Требования к техническим характеристикам: Готовый к использованию раствор для пробоподготовки, предствляющий собой PBS. Для диагностики in vitro. Требования к комплектации: в пластиковом контейнере, объемом 5 литров. Требования к эксплуатационным характеристикам: температура хранения и транспортировки от +2 до+30 С. Качественные характеристики: для пробоподготовки исследования | упаковка/қаптама | 2 | 42839 | 85678 | DDP пункт назначения/DDP баратын жер | октябрь - 2 упак | г. Астана, р-н Нура, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10/Астана қ., "Нұра" ауданы, Керей, Жәнібек хандары көш., 10 үй | 0
10 | Контрольные реагенты для определения качества лейкодеплеции для проточного цитофлуориметра BD Facs Calibur/ BDFACSLyric /Область назначения: для внутреннего контроля качества Требования к функциональности: для работы аппарате BD FACSLyric Требования к техническим характеристикам: четыре пробирки с контрольным материалом, на 25 тестов каждая. Высокий контроль лейкоцитов в концентрате тромбоцитов, низкий контроль лейкоцитов в концентрате тромбоцитов, высокий контроль лейкоцитов в эритроцитарной массе, низкий контроль лейкоцитов в эритроцитарной массе. Для диагностики in vitro. Требования к комплектации: 4 пробирки по 25 тестов Требования к эксплуатационным характеристикам: температура хранения и транспортировки от +2 до+8 С. Качественные характеристики: внутрилабораторный контроль качества | упаковка/қаптама | 4 | 176160 | 704640 | DDP пункт назначения/DDP баратын жер | март -1, апрель 1,май 1, июнь 1 | г. Астана, р-н Нура, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10/Астана қ., "Нұра" ауданы, Керей, Жәнібек хандары көш., 10 үй | 0
11 | Разбавитель цельной крови 20 л/Область назначения: Разбавитель цельной крови для анализатора Sysmex XN-L 450 Требования к функциональности: для проведения общего анализа крови для разбавления пробы Требования к техническим характеристикам: Реагент используется в канале XN-CBC для анализа количества и определения размеров эритроцитов и тромбоцитов с применением метода гидродинамической фокусировки. Кроме того, он используется в качестве фокусирующей жидкости на автоматических гематологических анализаторах, а также, защищает клетки эритроцитов и тромбоциов, предотвращает обратный поток, действует как изотонический разбавитель и промывает линии анализатора между каждым образцом. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах. Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Требования к комплектации: пластиковый контейнер, объемом не менее 20л, винтовая пластиковая крышка. Требования к эксплуатационным характеристикам: Состав: малеиновая кислота <10%. Условия хранения: закрытый реагент хранится при 2-35°С до истечения срока годности; после вскрытия реагент стабилен 60 дней. Фасовка: 1х20 л. Качественные характеристики: Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | упаковка/қаптама | 44 | 56000 | 2464000 | DDP пункт назначения/DDP баратын жер | февраль -15, май-15,август7,октябрь7 | г. Астана, р-н Нура, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10/Астана қ., "Нұра" ауданы, Керей, Жәнібек хандары көш., 10 үй | 0
12 | Реагент для определения концентрации гемоглобина в крови 3x500 мл/Область назначения: Реагент для определения концентрации гемоглобина в крови для анализатора Sysmex XN-L 450 Требования к функциональности: для проведения общего анализа крови Требования к техническим характеристикам: Реагент используется в канале XN-CBC для получения результата по гемоглобину с помощью спектрофотометрии. Ключевым компонентом является лаурилсульфат натрия, молекула, имеющая гидрофобные/гидрофильные части. При смешивании с образцом SLS вызывает лизис эритроцитов, что позволяет гидрофобной части прикрепиться к молекуле глобина. Это вызывает конформационное изменение молекулы глобина, которое приводит к окислению гем-группы из Fe2+ в Fe3+. После окисления гидрофильная часть SLS присоединяется к гем-группе, образуя стабильный окрашенный комплекс, который затем пропускают через спектрофотометр и считывают при длине волны 555 нм. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. Требования к эксплуатационным характеристикам: Состав: лаурилсульфат натрия 1,7 г/л. Условия хранения: закрытый реагент хранится 12 месяцев со дня изготовления при 1-30°С; после вскрытия реагент стабилен 60 дней. Фасовка: 3х500 мл Качественные характеристики: определения концентрации гемоглобина в крови | упаковка/қаптама | 9 | 95000 | 855000 | DDP пункт назначения/DDP баратын жер | февраль -3, июнь-3, октябрь2, декабрь 1 | г. Астана, р-н Нура, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10/Астана қ., "Нұра" ауданы, Керей, Жәнібек хандары көш., 10 үй | 0
13 | Лизирующий реагент 2.0 л/Область назначения: Лизирующий реагент для анализатора Sysmex XN-L 450 Требования к функциональности: для проведения общего анализа крови Требования к техническим характеристикам: Реагент гемолизирует эритроциты, предварительно разбавляя образец 1:60, а мембраны лейкоцитов становятся проницаемыми, что позволяет Fluorocell WDF проникать в клетки для дальнейшего окрашивания. После реакций с реагентами и анализа клеток с использованием флуоресцентной проточной цитометрии различные популяции клеток помещают на скаттерграмму рассеяния канала WDF на основе их бокового рассеянного света (SSC) и бокового флуоресцентного света (SFL). Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах. Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. Требования к эксплуатационным характеристикам: Состав: четвертичные органические аммониевые соли 0,07%, неионогенное поверхностно-активное вещество 0,17%. Условия хранения: закрытый реагент хранится при 2-35°С до истечения срока годности; после вскрытия реагент стабилен 90 дней. Фасовка: 1х2 л. Качественные характеристики: Лизирующий реагент | упаковка/қаптама | 24 | 75000 | 1800000 | DDP пункт назначения/DDP баратын жер | февраль -6 , апрель3, июнь-3,июль3, сентябрь 3, ноябрь3, декабрь 3 | г. Астана, р-н Нура, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10/Астана қ., "Нұра" ауданы, Керей, Жәнібек хандары көш., 10 үй | 0
14 | Окрашивающий реагент 2x22 мл/Область назначения: Окрашивающий реагент для анализатора Sysmex XN-L 450 Требования к функциональности: для проведения общего анализа крови Требования к техническим характеристикам: Реагент используется для окрашивания ядросодержащих клеток после реакции лизиса. Ядерное и гранулярное содержимое клеток окрашивается, что позволяет дифференцировать клетки благодаря интенсивности их окрашивания и внутренней клеточной сложности. После реакций с реагентами и анализа клеток с использованием флуоресцентной проточной цитометрии различные популяции клеток помещают на скаттерграмму рассеяния канала WDF на основе их бокового рассеянного света (SSC) и бокового флуоресцентного света (SFL). Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. Требования к эксплуатационным характеристикам: Состав: полиметин 0,002 %, метанол 3,0%, этиленгликоль 96,9%. Условия хранения: закрытый реагент хранится при 2-35°С до истечения срока годности; после вскрытия реагент стабилен 90 дней. Фасовка: 2х22 мл. Качественные характеристики: окрашивающий реагент | упаковка/қаптама | 11 | 429000 | 4719000 | DDP пункт назначения/DDP баратын жер | февраль -3, апрель2, июнь1, июль-2, сентябрь2, декабрь1 | г. Астана, р-н Нура, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10/Астана қ., "Нұра" ауданы, Керей, Жәнібек хандары көш., 10 үй | 0
15 | Контрольная кровь, низкий уровень, для проведения контроля качества работы гематологического анализатора по 20 диагностическим и 3 сервисным параметрам, Sysmex XN 450 /Область назначения Контрольная кровь L1 для анализатора Sysmex XN-L 450 Требования к функциональности: для проведения общего анализа крови Требования к техническим характеристикам: Контрольный материал низкого диапазона (первый уровень) предназначен для использования в качестве гематологической контрольной крови общего подсчета клеток крови (CBC), дифференциального анализа лейкоцитов и параметров ретикулоцитов на приборах серии Sysmex XN-L. Использование стабилизированных клеточных препаратов для контроля гематологического оборудования является общепринятой процедурой. Состав: стабилизированные эритроциты человека, лейкоциты и тромбоцитарный компонент в консервирующей среде. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. Требования к комплектации: Фасовка: 1х3 мл. Требования к эксплуатационным характеристикам: Условия хранения: закрытый контрольный материал хранится при 2-8°С до истечения срока годности; после вскрытия контрольный реагент стабилен 15 дней. Качественные характеристики: Контрольная кровь | штука/дана | 22 | 75000 | 1650000 | DDP пункт назначения/DDP баратын жер | февраль2, март2, апрель2, май 2, июнь2, июль2, август2,сентябрь2 ,октябрь2, ноябрь2, декабрь2 | г. Астана, р-н Нура, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10/Астана қ., "Нұра" ауданы, Керей, Жәнібек хандары көш., 10 үй | 0
16 | Контрольная кровь, нормальный уровень, для проведения контроля качества работы гематологического анализатора по 20 диагностическим и 3 сервисным параметрам, Sysmex XN 450/Область назначения Контрольная кровь L2 для анализатора Sysmex XN-L 450 Требования к функциональности: для проведения общего анализа крови Требования к техническим характеристикам: Контрольный материал нормального диапазона (второй уровень) предназначен для использования в качестве гематологической контрольной крови общего подсчета клеток крови (CBC), дифференциального анализа лейкоцитов и параметров ретикулоцитов на приборах серии Sysmex XN-L. Использование стабилизированных клеточных препаратов для контроля гематологического оборудования является общепринятой процедурой. Состав: стабилизированные эритроциты человека, лейкоциты и тромбоцитарный компонент в консервирующей среде. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. Требования к комплектации: Фасовка: 1х3 мл. Требования к эксплуатационным характеристикам: Условия хранения: закрытый контрольный материал хранится при 2-8°С до истечения срока годности; после вскрытия контрольный реагент стабилен 15 дней. Качественные характеристики: Контрольная кровь | штука/дана | 22 | 75000 | 1650000 | DDP пункт назначения/DDP баратын жер | февраль2, март2, апрель2, май 2, июнь2, июль2, август2,сентябрь2 ,октябрь2, ноябрь2, декабрь2 | г. Астана, р-н Нура, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10/Астана қ., "Нұра" ауданы, Керей, Жәнібек хандары көш., 10 үй | 0
17 | Контрольная кровь, высокий уровень, для проведения контроля качества работы гематологического анализатора по 20 диагностическим и 3 сервисным параметрам, Sysmex XN 450/Область назначения Контрольная кровь L3 для анализатора Sysmex XN-L 450 Требования к функциональности: для проведения общего анализа крови Требования к техническим характеристикам: Контрольный материал высокого диапазона (третий уровень) предназначен для использования в качестве гематологической контрольной крови общего подсчета клеток крови (CBC), дифференциального анализа лейкоцитов и параметров ретикулоцитов на приборах серии Sysmex XN-L. Использование стабилизированных клеточных препаратов для контроля гематологического оборудования является общепринятой процедурой. Состав: стабилизированные эритроциты человека, лейкоциты и тромбоцитарный компонент в консервирующей среде. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. Требования к комплектации: Фасовка: 1х3 мл. Требования к эксплуатационным характеристикам: Условия хранения: закрытый контрольный материал хранится при 2-8°С до истечения срока годности; после вскрытия контрольный реагент стабилен 15 дней. Качественные характеристики: Контрольная кровь | штука/дана | 22 | 75000 | 1650000 | DDP пункт назначения/DDP баратын жер | февраль2, март2, апрель2, май 2, июнь2, июль2, август2,сентябрь2 ,октябрь2, ноябрь2, декабрь2 | г. Астана, р-н Нура, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10/Астана қ., "Нұра" ауданы, Керей, Жәнібек хандары көш., 10 үй | 0
18 | Сильнощелочной очиститель объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex /Область назначения: для удаления лизирующих реагентов, остатков клеток и белков крови, остающихся в гидравлической системе, измерительных камер, роторного клапана образцов, иглы, проточной камеры. Требования к функциональности: для работы на гематологическом анализаторе Sysmex XN Требования к техническим характеристикам: сильный щелочной детергент (гипохлорид натрия 5,00%) Требования к комплектации: флакон 50 мл Требования к эксплуатационным характеристикам: температура хранения и транспортировки от +15 до+30 С. Качественные характеристики: для удаления лизирующих реагентов, остатков клеток и белков крови, остающихся в гидравлической системе, измерительных камер,роторного клапана образцов, иглы, проточной камеры. | упаковка/қаптама | 12 | 73929 | 887148 | DDP пункт назначения/DDP баратын жер | февраль 6, май 6 | г. Астана, р-н Нура, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10/Астана қ., "Нұра" ауданы, Керей, Жәнібек хандары көш., 10 үй | 0
19 | Контрольный материал низкого уровня для работы на анализаторе свободного гемоглобина /Область назначения: внутренний контроль качества Требования к функциональности: для работы на анализаторе свободного гемоглобина Требования к техническим характеристикам: контрольный материал с низкими значениями контролируемых параметров Hb1 Требования к комплектации: в упаковке 2 флакона по 1,0 мл Требования к эксплуатационным характеристикам: температура хранения и транспортировки от +2 до+8 С. Качественные характеристики: контроль работы анализатора | упаковка/қаптама | 4 | 106700 | 426800 | DDP пункт назначения/DDP баратын жер | март 2, август 2 | г. Астана, р-н Нура, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10/Астана қ., "Нұра" ауданы, Керей, Жәнібек хандары көш., 10 үй | 0
20 | Контрольный материал нормального уровня для работы на анализаторе свободного гемоглобина /Область назначения: внутренний контроль качества Требования к функциональности: для работы на анализаторе свободного гемоглобина Требования к техническим характеристикам: контрольный материал с нормальными значениями контролируемых параметров Hb3 Требования к комплектации: в упаковке 2 флакона по 1,0 мл Требования к эксплуатационным характеристикам: температура хранения и транспортировки от +2 до+8 С. Качественные характеристики: контроль работы анализатора | упаковка/қаптама | 4 | 106700 | 426800 | DDP пункт назначения/DDP баратын жер | март 2, август 2 | г. Астана, р-н Нура, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10/Астана қ., "Нұра" ауданы, Керей, Жәнібек хандары көш., 10 үй | 0
21 | Контрольный материал высокого уровня для работы на анализаторе свободного гемоглобина /Область назначения: внутренний контроль качества Требования к функциональности: для работы на анализаторе свободного гемоглобина Требования к техническим характеристикам: контрольный материал с высокими значениями контролируемых параметров Hb2 Требования к комплектации: в упаковке 2 флакона по 1,0 мл Требования к эксплуатационным характеристикам: температура хранения и транспортировки от +2 до+8 С Качественные характеристики: контроль работы анализатора | упаковка/қаптама | 4 | 106700 | 426800 | DDP пункт назначения/DDP баратын жер | март 2, август 2 | г. Астана, р-н Нура, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10/Астана қ., "Нұра" ауданы, Керей, Жәнібек хандары көш., 10 үй | 0
22 | Набор из 7-цветных частиц используется для компенсации флуоресценции в проточном цитометре. Включает один пакет из 5 одноразовых пробирок для каждого из следующих 7 флуорохромов (всего 35 пробирок)/Область назначения: для компенсации флуоресценции в проточном цитометре. Требования к функциональности: Набор из FC 7-цветных частиц Требования к техническим характеристикам: Включает 7 флуорохромов (всего 35 пробирок): FITC, PE, PerCP-Cy™5.5, PerCP, PE-Cy™7, APC, APC-Cy7. Для диагностики in vitro. Требования к комплектации: Включает один пакет с 5 одноразовыми пробирками для каждого из 7 флуорохромов Требования к эксплуатационным характеристикам: температура хранения и транспортировки от +2 до+8 С. Качественные характеристики: для работы на проточном цитометре | упаковка/қаптама | 2 | 450849 | 901698 | DDP пункт назначения/DDP баратын жер | ноябрь 2 | г. Астана, р-н Нура, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10/Астана қ., "Нұра" ауданы, Керей, Жәнібек хандары көш., 10 үй | 0
23 | Спиртовые салфетки для инъекций, размер 80*50 мм в упаковке 1 шт. Наименование: Спиртовые салфетки для инъекций, размер 80*50мм, пропитанные 70% этиловым спиртовым раствором не менее 3,0 граммов, в индивидуальной упаковке по 1 шт. Салфетки одноразового применения. Область назначения: В медицине, перевязочный материал Качественные характеристики: Салфетки, предварительно пропитанное 70 % этиловым спритом и из нетканого материала. Салфетки одноразового применения. Пропитана 70% этиловым спиртом. Экспозиция обработки не более 30 сек. Салфетка прямоугольная, белая. Количество спирта в одной салфетке не менее 3,0 грамма. Плотность материала не менее 40 г/м³. Структура гладкая. Упаковка материала, гарантирует стерильность салфеток в течении 3 лет от даты производства. Эксплуатационные характеристики: Предназначены для обработки кожи до и после инъекций, дезинфекционной обработки мелких травм кожи, рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Не оставляет на поверхности кожи волокнистых компонентов, не вызывает аллергических, местно- раздражающих эффектов. Технические характеристики: Размер салфеток ширина не менее 80мм, длина не менее 50мм. В упаковке по одной салфетке. Салфетки пропитаны раствором этилового спирта высшей очистки не менее 70 %. Функциональные характеристики: Упакована в индивидуальную упаковку из многослойного комбинированного материала обеспечивающий сохранение исходной стерильности салфеток, с нанесенной боковой перфорацией для удобства вскрытия перед использованием. По степени воздействия на организм человека относится не более чем 4-му классу опасности. Вскрытие упаковки не должно требовать ножниц. Требования к комплектации: Салфетки в индивидуальных заводских упаковках. Материал изготовления салфетки полотно нетканое гидросплетенное «спанлейс». Упакованы в герметичной, гофро каробки. Условия хранения: Сухое место, комнатная температура. Кол-во: 37500 шт | штука/дана | 37500 | 12.88 | 483000 | DDP пункт назначения/DDP баратын жер | Февраль -20000 шт, июнь – 17500 шт | г. Астана, р-н Нура, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10/Астана қ., "Нұра" ауданы, Керей, Жәнібек хандары көш., 10 үй | 0
24 | Спиртовые салфетки для инъекций, размер 150*150 мм в упаковке 1 шт. Наименование: Спиртовые салфетки для инъекций, размер 15*15 см(150*150мм), пропитанные 70% этиловым спиртовым раствором не менее 3,0 граммов, в индивидуальной упаковке по 1 шт. Салфетки одноразового применения. Область назначения: В медицине, перевязочный материал Качественные характеристики: Салфетки, предварительно пропитанное 70 % этиловым спритом и из нетканого материала. Салфетки одноразового применения. Пропитана 70% этиловым спиртом. Экспозиция обработки не более 30 сек. Салфетка прямоугольная, белая. Количество спирта в одной салфетке не менее 3,0 грамма. Плотность материала не менее 40 г/м³. Структура гладкая. Упаковка материала, гарантирует стерильность салфеток в течении 3 лет от даты производства. Эксплуатационные характеристики: Предназначены для обработки кожи до и после инъекций, дезинфекционной обработки мелких травм кожи, рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Не оставляет на поверхности кожи волокнистых компонентов, не вызывает аллергических, местно- раздражающих эффектов. Технические характеристики: Размер салфеток ширина не менее 150мм, длина не менее 150мм. В упаковке по одной салфетке. Салфетки пропитаны раствором этилового спирта высшей очистки не менее 70. Функциональные характеристики: Упакована в индивидуальную упаковку из многослойного комбинированного материала обеспечивающий сохранение исходной стерильности салфеток, с нанесенной боковой перфорацией для удобства вскрытия перед использованием. По степени воздействия на организм человека относится не более чем 4-му классу опасности. Вскрытие упаковки не должно требовать ножниц. Требования к комплектации: Салфетки в индивидуальных заводских упаковках. Материал изготовления салфетки полотно нетканое гидросплетенное «спанлейс». Упакованы в герметичной, гофро каробки. Условия хранения: Сухое место, комнатная температура. Кол-во: 72 700 шт | штука/дана | 72700 | 17.7 | 1286790 | DDP пункт назначения/DDP баратын жер | Март- 25000 шт, июнь- 47700 шт. | г. Астана, р-н Нура, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10/Астана қ., "Нұра" ауданы, Керей, Жәнібек хандары көш., 10 үй | 0
25 | Кальций Д3 жевательные со вкусом апельсина/ Область назначения: Медицина, лекарственное средство Качественные характеристики: Таблетки жевательные по 120 штук в упаковке. Круглые двояковыпуклые таблетки без оболочки белого цвета с ароматом апельсина. Могут иметь небольшие вкрапления и неровные края. Эксплуатационные характеристики: Согласно приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 мая 2021 года № ҚР ДСМ – 41 «Об утверждении Казахстанского национального лекарственного формуляра» АТХ код- A12AX, фармакологическая группа- препараты кальция в комбинации с другими препаратами. Технические характеристики: Одна таблетка содержит - активные вещества: кальция карбонат 1250мг (эквивалентно элементарному кальцию 500мг), холекальциферола 5.5мкг (200МЕ витамина Д3) в виде холекальциферола концентрата* 2.20мг. - вспомогательные вещества: ксилитол 225мг, гранулят апельсинового ароматизатора 55.9мг (содержащий изомальт 55.1мг, апельсиновое вкусовое вещество 0.839мг, моно- и диглицериды жирных кислот 0.000727мг), повидон 15.75мг, магния стеарат 6.00мг, сукралоза 0.25мг. - концентрат холекальциферола содержит, включая 10% избыток: холекальциферол 0.00550мг, DL-α-токоферола 0.0220мг, триглицериды со средней длиной цепи 0.0660 мг, модифицированный кукурузный крахмал 1.61мг, сахароза 0.385мг, натрия аскорбат 0.0880мг, диоксид кремния 0.0264мг. Функциональные характеристики: Минеральные добавки. Препараты кальция. Препараты кальция в комбинации с другими препаратами. С целью профилактики возможной цитратной нагрузки, в частности при аппаратном мульти компонентном аферезе. Требования к комплектации: По 120 таблеток во флаконе из полиэтилена высокой плотности с завинчивающейся крышкой. В упаковке должно быть 1 флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках. Условия хранения: Хранить в плотно закрытом флаконе при температуре не выше 30ºС, в сухом месте. Срок хранения не менее 30 месяцев Кол-во: 30 000 табл (263 флакона) | таблетка | 30000 | 50.8333 | 1524999 | DDP пункт назначения/DDP баратын жер | февраль 30 000 таблеток (263 флакона) | г. Астана, р-н Нура, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10/Астана қ., "Нұра" ауданы, Керей, Жәнібек хандары көш., 10 үй | 0
26 | Аммиак 10% , 20 мл во флаконе Область назначения: Медицина, лекарственное средство Качественные характеристики: Бесцветная прозрачная, летучая жидкость с острым запахом, сильно щелочной реакции. Эксплуатационные характеристики: Для оказания неотложной помощи при обморочных состояниях донора Технические характеристики: 100мл раствора содержат активное вещество- аммиака раствор концентрированный 44 мл. вспомогательное вещество очищенная вода до 100 мл. Срок хранения не менее 2-х лет. Функциональные характеристики: Раздражает рецепторы кожи, расширяет сосуды, улучшаеттрофику и регенерацию тканей. При вдыхании взаимодействует рецепторами верхнедыхательных путей и возбуждает дыхательный центр. Требования к комплектации: Во флаконах с укупоренными пробками из полиэтилена с навинчивающими крышками. Условия хранения: В защищенном от света месте при температуре от 18°Сдо 25°С. Кол-во: 200 флаконов | флакон/құты | 200 | 40.61 | 8122 | DDP пункт назначения/DDP баратын жер | февраль | г. Астана, р-н Нура, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10/Астана қ., "Нұра" ауданы, Керей, Жәнібек хандары көш., 10 үй | 0
27 | Кальция глюконат стабилизированный раствор для иньекций 10 % 10 мл Область назначения: Медицина, лекарственное средство Качественные характеристики: Прозрачная бесцветная жидкость 1 мл раствора содержит активное вещество -кальция глюконат 95,50 мг, вспомогательные вещества :кальция сахарат, вода для инъекций. Эксплуатационные характеристики: Фармакологическая группа/МНН: Кальция глюконат, торговое название-кальция глюконат стабилизированный, лекарственная форма,дозировка и объем- раствор для инъекции 100мг/мл,10 мл Технические характеристики: 1 ампула с 10 мл раствора для инъекций Функциональные характеристики: Применяется для профилактики цитратной нагрузки у доноров во время процедур аппаратного афереза. Фармакологическое действие лекарства гемостатическое, противовоспалительное, противоаллергическое. Требования к комплектации: Форма выпуска в картонной пачке 10 ампул. В каждой упаковке вместе с инструкциями по применению (аннотациями-вкладышами) на государственном и русском языках помещают в групповую тару. Количество инструкций по применению (аннотаций-вкладышей) должно соответствовать количеству упаковок. Условия хранения: В защищенном от света месте при температуре от 18оСдо 25оС. Кол-во: 500 ампул | ампула | 500 | 116.78 | 58390 | DDP пункт назначения/DDP баратын жер | февраль | г. Астана, р-н Нура, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10/Астана қ., "Нұра" ауданы, Керей, Жәнібек хандары көш., 10 үй | 0
28 | Кофеин-бензоат натрия 20% 1 мл №10/Область назначения: Медицина, лекарственное средство Качественные характеристики: Кофеин-бензоат натрия в ампулах 20% по 1мл в упаковке 1 ампул. 1 мл содержит кофеин (в виде бензоат натрия) 0,2 г; Бесцветная прозрачная жидкость. Эксплуатационные характеристики: Активное вещество кофеин. Раствор для инъекции. Технические характеристики: В ампулах по 1 мл. 100мл раствора содержат активное вещество- аммиака раствор концентрированный 44 мл. вспомогательное вещество – вода очищенная до 100 мл. Бесцветная прозрачная, летучая жидкость с острым запахом,сильно щелочной реакции.Срок хранения не менее 2-х лет Функциональные характеристики: Препарат обладает возбуждающим действием на ЦНС. Он усиливает и регулирует процессы возбуждения в коре головного мозга, усиливает положительные условные рефлексы и повышает двигательную активность. Стимулирующее действие кофеина приводит к повышению физической работоспособности, уменьшению усталости и сонливости. Требования к комплектации: В упаковке 10 ампул Условия хранения: В сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре от 0°С до 25°С. Кол-во: 13 упаковок | упаковка/қаптама | 13 | 444.08 | 5773.04 | DDP пункт назначения/DDP баратын жер | февраль | г. Астана, р-н Нура, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10/Астана қ., "Нұра" ауданы, Керей, Жәнібек хандары көш., 10 үй
29 | Никетамид (Кордиамин) 25% 1 мл №10/ Область назначения: Медицина, лекарственное средство Качественные характеристики: Прозрачный, бесцветный или слегка желтоватого цвета раствор с характерным запахом. Лекарственная форма раствор для инъекций 25%, 1 мл, 10 ампул в упаковке Эксплуатационные характеристики: Раствор для инъекции в ампулах по 1,0 мл. Технические характеристики: 1,0 мл раствора содержит активное вещество никетамид 250 мг, вспомогательное вещество вода для инъекций. Функциональные характеристики: Лекарственное средство, стимулирующее метаболизм в Требования к комплектации: В упковке по 10 ампул Условия хранения: В оригинальной упаковке при температуре не выше 25°С. Не замораживать. Кол-во: 1 упаковка | упаковка/қаптама | 1 | 1511.76 | 1511.76 | DDP пункт назначения/DDP баратын жер | февраль | г. Астана, р-н Нура, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10/Астана қ., "Нұра" ауданы, Керей, Жәнібек хандары көш., 10 үй | 0
30 | Пакет для сбора отходов класс Б (330*300) Область назначения: В медицине, применяется для сбора и хранение медицинских отходов класса «Б», в местах образования, транспортировка отходов до мест временного хранения и уничтожения. Качественные характеристики: Пакеты желтого цвета изготовлены из полиэтилена низкого давления (высокой плотности), имеют двойную толщину не менее 15 микрон. Свойства пакета: прочность при растяжении пакета на всей поверхности не менее 17 МПа. Эксплуатационные характеристики: На пакете располагается информационное окно содержащее следующую информацию: класс отходов, название медицинской организации, дата сбора отходов, ФИО ответственного лица отходов. Информационное окно располагается по центру пакета и наносится флексографическим способом печати. Одноразовый пакет должен выдерживать нагрузку, возникающую при заполнении его объема не менее, чем на 3/4. Максимально допустимая нагрузка до 2-3 кг. Оснащаются специальными стяжками, которые позволяют надежно и быстро герметизировать пакет после его наполнения. Пакеты должны обладать высокой прочностью и герметичностью. Технические характеристики: Длина пакета не менее 300 мм, ширина не менее 330 мм. Пакеты в рулоне должны быть разделены перфорацией и скреплены двойным сварным швом каждый. Сварной шов по дну должен быть ровным, без пропусков, по всей ширине, прожженных мест и складок. Пакеты с прямым дном, без сборки и складок. Боковой шов отсутствует. Ширина шва должна быть от 1,0 до 2,0 мм. Прочность сварного шва при разрыве должна составлять не менее 65% от прочности пленки. Функциональные характеристики: Для сбора, хранения и утилизации эпидемиологических опасных медицинских отходов. Требования к комплектации: 1 пакет,1 стяжка. Упакованы в полиэтиленовый пакет по 100шт. Условия хранения: Сухое место, комнатная температура. Беречь от солнечных лучей. Кол-во: 1000 штук | штука/дана | 1000 | 7.3 | 7300 | DDP пункт назначения/DDP баратын жер | июнь -1000 штук | г. Астана, р-н Нура, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10/Астана қ., "Нұра" ауданы, Керей, Жәнібек хандары көш., 10 үй | 0
31 | Пакет для сбора отходов класс Б (700*800)Область назначения: В медицине, применяется для сбора и хранение медицинских отходов класса «Б», в местах образования, транспортировка отходов до мест временного хранения и уничтожения.Качественные характеристики: Пакеты желтого цвета изготовлены из полиэтилена низкого давления, имеют двойную толщину не менее 15 микрон. Свойства пакета: прочность при растяжении пакета на всей поверхности не менее 17 МПа.Эксплуатационные характеристики: На пакете располагается информационное окно содержащее следующую информацию: класс отходов, название медицинской организации, дата сбора отходов, ФИО ответственного лица отходов. Информационное окно располагается по центру пакета и наносится флексографическим способом печати. Одноразовый пакет должен выдерживать нагрузку, возникающую при заполнении его объема не менее, чем на 3/4. Максимально допустимая нагрузка до 10 кг. Оснащаются специальными стяжками, которые позволяют надежно и быстро герметизировать пакет после его наполнения. Пакеты должны обладать высокой прочностью и герметичностью. Технические характеристики: Длина пакета не менее 700 мм, ширина не менее 800 мм. Пакеты в рулоне должны быть разделены перфорацией и скреплены двойным сварным швом каждый. Сварной шов по дну должен быть ровным, без пропусков, по всей ширине, прожженных мест и складок. Пакеты с прямым дном, без сборки и складок. Боковой шов отсутствует. Ширина шва должна быть от 1,0 до 2,0 мм. Прочность сварного шва при разрыве должна составлять не менее 65% от прочности пленки. Функциональные характеристики: Для сбора, хранения и утилизации эпидемиологических опасных медицинских отходов. Требования к комплектации: 1 пакет,1 стяжка. Упакованы в полиэтиленовый пакет по 50шт.Условия хранения: Сухое место, комнатная температура. Беречь от солнечных лучей. Кол-во: 6000 штук | штука/дана | 6000 | 19.9 | 119400 | DDP пункт назначения/DDP баратын жер | февраль - 6000 штук | г. Астана, р-н Нура, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10/Астана қ., "Нұра" ауданы, Керей, Жәнібек хандары көш., 10 үй | 0
32 | Пакет для сбора отходов класс Б (500*600) Область назначения: В медицине, применяется для сбора и хранение медицинских отходов класса «Б», в местах образования, транспортировка отходов до мест временного хранения и уничтожения.Качественные характеристики: Пакеты желтого цвета изготовлены из полиэтилена низкого давления, имеют двойную толщину не менее 15 микрон. Свойства пакета: прочность при растяжении пакета на всей поверхности не менее 17 МПа. Эксплуатационные характеристики: На пакете располагается информационное окно содержащее следующую информацию: класс отходов, название медицинской организации, дата сбора отходов, ФИО ответственного лица отходов. Информационное окно располагается по центру пакета и наносится флексографическим способом печати. Одноразовый пакет должен выдерживать нагрузку, возникающую при заполнении его объема не менее, чем на 3/4. Максимально допустимая нагрузка до 10 кг. Оснащаются специальными стяжками, которые позволяют надежно и быстро герметизировать пакет после его наполнения. Пакеты должны обладать высокой прочностью и герметичностью.Технические характеристики: Длина пакета не менее 500 мм, ширина не менее 600 мм. Пакеты в рулоне должны быть разделены перфорацией и скреплены двойным сварным швом каждый. Сварной шов по дну должен быть ровным, без пропусков, прожженных мест и складок. Ширина шва должна быть от 1,0 до 2,0 мм. Прочность сварного шва при разрыве должна составлять не менее 65% от прочности пленки. Функциональные характеристики: Для сбора, хранения и утилизации эпидемиологических опасных медицинских отходов. Требования к комплектации: 1 пакет,1 стяжка. Упакованы в полиэтиленовый пакет по 50шт.Условия хранения: Сухое место, комнатная температура. Беречь от солнечных лучей.Кол-во: 7000 штук | штука/дана | 7000 | 10.9 | 76300 | DDP пункт назначения/DDP баратын жер | февраль - 7000 штук | г. Астана, р-н Нура, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10/Астана қ., "Нұра" ауданы, Керей, Жәнібек хандары көш., 10 үй | 0
33 | Пакет для сбора отходов класс А(500*600) Область назначения: В медицине, применяется для сбора и хранение медицинских отходов класса «А», в местах образования, транспортировка отходов до мест временного хранения и уничтожения.Качественные характеристики: Пакеты черного цвета изготовлены из полиэтилена низкого давления, имеют двойную толщину не менее 15 микрон. Свойства пакета: прочность при растяжении пакета на всей поверхности не менее 17 МПа. Эксплуатационные характеристики: На пакете располагается информационное окно содержащее следующую информацию: класс отходов, название медицинской организации, дата сбора отходов, ФИО ответственного лица отходов. Информационное окно располагается по центру пакета и наносится флексографическим способом печати. Одноразовый пакет должен выдерживать нагрузку, возникающую при заполнении его объема не менее, чем на 3/4. Максимально допустимая нагрузка до 10 кг. Оснащаются специальными стяжками, которые позволяют надежно и быстро герметизировать пакет после его наполнения. Пакеты должны обладать высокой прочностью и герметичностью.Технические характеристики: Длина пакета не менее 500 мм, ширина не менее 600 мм. Пакеты в рулоне должны быть разделены перфорацией и скреплены двойным сварным швом каждый. Сварной шов по дну должен быть ровным, без пропусков, прожженных мест и складок. Ширина шва должна быть от 1,0 до 2,0 мм. Прочность сварного шва при разрыве должна составлять не менее 65% от прочности пленки. Функциональные характеристики: Для сбора, хранения и утилизации неопасных медицинских отходов. Требования к комплектации: 1 пакет,1 стяжка. Упакованы в полиэтиленовый пакет по 50шт.Условия хранения: Сухое место, комнатная температура. Беречь от солнечных лучей.Кол-во: 18000 штук | штука/дана | 18000 | 10.9 | 196200 | DDP пункт назначения/DDP баратын жер | февраль - 18000 штук | г. Астана, р-н Нура, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10/Астана қ., "Нұра" ауданы, Керей, Жәнібек хандары көш., 10 үй | 0
34 | Пакет для сбора отходов класс А(700*800) Область назначения: В медицине, применяется для сбора и хранение медицинских отходов класса «А», в местах образования, транспортировка отходов до мест временного хранения и уничтожения.Качественные характеристики: Пакеты черного цвета изготовлены из полиэтилена низкого давления, имеют двойную толщину не менее 15 микрон. Свойства пакета: прочность при растяжении пакета на всей поверхности не менее 17 МПа.Эксплуатационные характеристики: На пакете располагается информационное окно содержащее следующую информацию: класс отходов, название медицинской организации, дата сбора отходов, ФИО ответственного лица отходов. Информационное окно располагается по центру пакета и наносится флексографическим способом печати. Одноразовый пакет должен выдерживать нагрузку, возникающую при заполнении его объема не менее, чем на 3/4. Максимально допустимая нагрузка до 10 кг. Оснащаются специальными стяжками, которые позволяют надежно и быстро герметизировать пакет после его наполнения. Пакеты должны обладать высокой прочностью и герметичностью.Технические характеристики: Длина пакета не менее 700 мм, ширина не менее 800 мм. Пакеты в рулоне должны быть разделены перфорацией и скреплены двойным сварным швом каждый. Сварной шов по дну должен быть ровным, без пропусков, прожженных мест и складок. Ширина шва должна быть от 1,0 до 2,0 мм. Прочность сварного шва при разрыве должна составлять не менее 65% от прочности пленки. Функциональные характеристики: Для сбора, хранения и утилизации неопасных медицинских отходов. Требования к комплектации: В течение 1 пакет,1 стяжка. Упакованы в полиэтиленовый пакет по 50шт.Условия хранения: Сухое место, комнатная температура. Беречь от солнечных лучей.Кол-во: 8000 штук | штука/дана | 8000 | 19.9 | 159200 | DDP пункт назначения/DDP баратын жер | февраль - 8000 штук | г. Астана, р-н Нура, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10/Астана қ., "Нұра" ауданы, Керей, Жәнібек хандары көш., 10 үй | 0
35 | Пакет для сбора отходов класс Г(700*800) Область назначения: В медицине, применяется для сбора и хранение медицинских отходов класса «Г», в местах образования, транспортировка отходов до мест временного хранения и уничтожения.Качественные характеристики: Пакеты белого цвета изготовлены из полиэтилена низкого давления, имеют двойную толщину не менее 15 микрон. Свойства пакета: прочность при растяжении пакета на всей поверхности не менее 17 МПа.Эксплуатационные характеристики: На пакете располагается информационное окно содержащее следующую информацию: класс отходов, название медицинской организации, дата сбора отходов, ФИО ответственного лица отходов. Информационное окно располагается по центру пакета и наносится флексографическим способом печати. Одноразовый пакет должен выдерживать нагрузку, возникающую при заполнении его объема не менее, чем на 3/4. Максимально допустимая нагрузка до 10 кг. Оснащаются специальными стяжками, которые позволяют надежно и быстро герметизировать пакет после его наполнения. Пакеты должны обладать высокой прочностью и герметичностью.Технические характеристики: Длина пакета не менее 700 мм, ширина не менее 800 мм. Пакеты в рулоне должны быть разделены перфорацией и скреплены двойным сварным швом каждый. Сварной шов по дну должен быть ровным, без пропусков, прожженных мест и складок. Ширина шва должна быть от 1,0 до 2,0 мм. Прочность сварного шва при разрыве должна составлять не менее 65% от прочности пленки. Функциональные характеристики: Для сбора, хранения и утилизации опасных медицинских отходов. Требования к комплектации: В течение 1 пакет,1 стяжка. Упакованы в полиэтиленовый пакет по 50шт.Условия хранения: Сухое место, комнатная температура. Беречь от солнечных лучей. Кол-во: 100 штук | штука/дана | 100 | 19.9 | 1990 | DDP пункт назначения/DDP баратын жер | февраль - 100 штук | г. Астана, р-н Нура, РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» МЗ РК ул. Жанибек, Керей хандары дом 10/Астана қ., "Нұра" ауданы, Керей, Жәнібек хандары көш., 10 үй | 0